## Slide 1: Методы динамической обработки данных в оптической когерентной томографии на основе их представления в пространстве состояний
Волынский Максим Александрович,
к.т.н., доц. каф. КФиВИ НИУ ИТМО

## Slide 2: План доклада
Что такое оптическая когерентная томография?
  Применение и основные характеристики
  Корреляционная и спектральная ОКТ
Динамическая обработка данных в корреляционной ОКТ
Динамическая обработка данных в спектральной ОКТ
Обсуждение

## Slide 3: Что такое ОКТ?
1991 год – Джеймс Фуджимото предложил термин «ОКТ»
офтальмология
диагностика рака
реставрация ценных предметов искусства
… многое другое

## Slide 4: ОКТ и другие методы неразрушающего контроля
1 мм
1 см
10 см
Глубина проникновения (log)
1 мкм
10 мкм
100 мкм
1 мм
Разрешение (log)
ОКТ
Конфокальная
микроскопия
Ультразвук
Стандартное
клиническое
применение
Высокие
частоты

## Slide 5: ОКТ: терминология

## Slide 6: Корреляционная ОКТ
Базовая схема системы корреляционной ОКТ, основанная на интерферометре Майкельсона

## Slide 7: Корреляционная ОКТ
СЛД (800 нм, 50 нм) разрешение по глубине около 6 мкм.
Модель сигнала в корреляционной ОКТ: свертка автокорреляционной функции излучения и распределения отражения по глубине среды

## Slide 8: Спектральная ОКТ
Базовая схема системы спектральной ОКТ, основанная на интерферометре Майкельсона

## Slide 9: Спектральная ОКТ
Пример сигнала в спектральной ОКТ (а) и результат преобразования Фурье этого сигнала (b)
Фурье-образ спектра источника

## Slide 10: Виды ОКТ и проблемы
Корреляционная ОКТ
  обработка данных в режиме реального времени
  выделение положений локальных максимумов (реконструкция А-скана)
Спектральная ОКТ
  «проблема трех слагаемых»
  достаточное количество отсчетов (рекуррентное преобразование Фурье)

## Slide 11: Корреляционная ОКТ

## Slide 12: Корреляционная ОКТ: выбор модели
Физически обоснованная модель [*]
Модель в дискретной форме
[*] Peter de Groot, Xavier Colonna de Lega, Signal modeling for low-coherence height-scanning interference microscopy // Applied Optics, 43, No. 25 (2004), p. 4821-4830.

## Slide 13: Корреляционная ОКТ: фильтрация параметров на основе стохастических дифференциальных уравнений
Предсказание:
Коррекция:
наблюдение
предсказание

## Slide 14: Анализ стохастических интерференционных полей
Модель интерференционного сигнала:
Вектор параметров
Эволюция может быть описана с помощью уравнения Ланжевена:
Детерминированная функция
Стохастическая составляющая

## Slide 15: Анализ стохастических интерференционных полей
может бы рассмотрен как однокомпонентный скалярный диффузионный марковский процесс, плотность вероятности которого определяется уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова:
Спектральная плотность
В случае векторного параметра θ оператор дифференцирования имеет смысл дивергенции.
Оператор Фоккера-Планка-Колмогорома определяет эволюцию плотности вероятности случайного процесса.
15

## Slide 16: Анализ стохастических интерференционных полей
Апостериорная плотность однокомпонентного марковского процесса характеризуется уравнением Стратоновича:
Спектральная плотность шума наблюдения
Наблюдаемые значения сигнала
16

## Slide 17: Анализ стохастических интерференционных полей
Апостериорная плотность вероятности параметров содержит полную информацию об апостериорных стохастических свойствах сигнала.
При гауссовском распределении плотности вероятности параметра достаточно восстановить математическое ожидание и дисперсию параметра (ковариационную матрицу параметров в векторном случае).

## Slide 18: Фильтр Калмана: идея
“What you see
from where you are”
not
“Where you are
from what you see”
Grag Welch &
Gary Bishop
Предсказание
Коррекция
Предсказание состояния системы на следующем шаге во время текущего
Корректировка когда следующий шаг стал текущим

## Slide 19: Расширенный фильтр Калмана
Известная модель сигнала s(k, )
Входной k-й
отсчет сигнала
s(k) (входная
информация)
Прогноз сигнала на k-м шаге
Ошибка прогноза, содер-жащая новые апосте-риорные знания, полу-ченные на k-м шаге
(k-1)
Эту информацию используют
для коррекции вектора
параметров (k-1)
(k)

## Slide 20: Переключаемые модели и фильтрация положения максимума огибающей сигнала
Искомый параметр

## Slide 21: Фильтрация положения максимума огибающей сигнала
Рассмотрим интервал q = p – l,
содержащий точки [zl, zl+1, …, zp-1, zp].
Необходимо ввести правила
идентификации интервала.
Если , то интервал
соответствует максимуму ,
где
Необходим пересчет величины
на каждом шаге (меньшая
вычислительная эффективность).

## Slide 22: Исследование ошибок
Gurov I., Volynsky M., Zakharov A. Evaluation of multilayer tissue in optical coherence tomography by the extended Kalman filtering method // Proc. SPIE. 2007. V. 6734. 67341P.

## Slide 23: Статистическая интерпретация оценки положения максимумов огибающей сигнала в ОКТ

## Slide 24: Сравнение алгоритмов стохастической динамической фильтрации
Оптимальная нелинейная
марковская фильтрация
Нелинейный фильтр Калмана
Расширенный фильтр Калмана
(Extended Kalman filter)
Сигма-точечный фильтр Калмана
(Unscented Kalman filter)

## Slide 25: Экспериментальная апробация: слоистые объекты
Исходные данные
Результат обработки (B-скан)
Сигнал в А-скане
Оценка максимумов огибающей
Сигнал в А-скане
Оценка максимумов огибающей
Объект 1.
Срез крыла
комара на
покровном
стекле
Объект 2.
Тонкая пленка
оксида кремния
(SiO2) на подлож-
ке из монокрис-
таллического
Кремния (Si)

## Slide 26: Экспериментальная апробация: цветная ОКТ

## Slide 27: Спектральная ОКТ
Вариант 1: Спектральный прибор на входе
Вариант 2: Swept-source

## Slide 28: Спектральная ОКТ: «проблема трех слагаемых»
Полезная составляющая
Фурье-образ спектра источника
Проблема

## Slide 29: Преобразование Фурье в спектральной ОКТ

## Slide 30: Спектральная ОКТ: метод логарифмического преобразования
Дано: Массив значений интенсивности S.
1: for z = 0..length(S)-1
2: logSz <- log(Sz)
3: invLogS <- IFFT(logS)
4: for z = length(S)/2..length(S)-1
5: invLogSz <- 0
6: logA <- FFT(invLogS)
7: for z = 0..length(logA)-1
8: Az <- exp(logAz)-1
9: r <- IFFT(A)
10: return Re(r)

## Slide 31: Эквидистантность спектральных компонент: передискретизация

## Slide 32: Передискретизация: экспериментальная апробация
После коррекции
До коррекции

## Slide 33: The Kalman filtering algorithm for spectral data processing
Suppose there is a sequence of values of A(n), n=0..N-1.
The problem of recurrence identification of a harmonic component with fixed frequency f contained in this sequence is solved.
The model of harmonic component:
Kalman filtering: prediction and correction of estimated parameter on each processing step.
Prediction:
For constant amplitude
Correction:

## Slide 34: The Kalman filtering algorithm for spectral data processing
Finally:
Matrix form (for evaluation N harmonic component simultaneously):
Covariance matrix of the estimate error R can be recalculated at each filtering step:

## Slide 35: Example of data processing in spectral interferometry
The signal of spectral interference
Amplitude estimates of the harmonic components
The result of identification of the harmonic components within the frequency range [0.002, 0.3]

## Slide 36: The stop criterion
The choice of the threshold value can be done in different ways according to representation of the data:
If the values belong to real numbers, then it is advisable to choose the RMS of noise as the threshold.
In OCT systems, the initial data is usually described by 256 or 4096 levels for 8- and 12-bit representation, respectively. In this case, it is advisable to choose as the minimal quantization step.

## Slide 37: The stop criterion: example (model of blood vessel border)
(a) The modeled cross-section of an object, (b) spectral fringes, (c, d) evolution of estimates of the object borders,
(e-h) recovered tomograms (B-scans) with 30, 40, 50 and 255 wavelengths, correspondingly.

## Slide 38: Demonstration in dynamic
B-scan evolution
Logarithm of stop criterion
(0 is equivalent to 1 quantization level)

## Slide 39: Demonstration in dynamic
A-scan with one border (maximum)
A-scan with two borders (maximums)

## Slide 40: Computational complexity
 | Discrete FT | Fast FT | Kalman filtering
Theoretical estimation | O(N2) | O(NlogN) | O(NM)*
* M is number of samples before the stop criterion response. Practically, M ~ N/3.
Operation | Opera-tions per step | Time of single operation, μs | Time per step, μs | Time per 1024 steps, ms
Adding/substracting/product/division | 11 | 0.7 | 7.7 | 7.9
Sine/cosine | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Σ |  |  | 8.5 | 8.7
Processing speed: ~115 scans/s

## Slide 41: Processing of biomedical data
B-scans of nose area of pool frog Pelophylax lessonae
Kalman filtering
FFT algorithm
B-scans of gray blowfly larvae Sarcophagidae
113 wavelengths vs. 1024
98 wavelengths vs. 1024

## Slide 42: Возможность учета влияния дисперсии в среде

## Slide 43: Возможность учета влияния дисперсии в среде
B-скан кожи на подушечке указательного пальца человека, восстановленный без учета влияния дисперсии (а-б) и с компенсацией дисперсии (в-г)

## Slide 44: Обсуждение
Q-learning…